## Slide 1: 频谱仪功能介绍

## Slide 2: 前面板
常用功能键
控制区
光标区
高级测量区
编辑区
跟踪源输出
射频输入
USB接口

## Slide 3: 常用功能键

## Slide 4: 频谱分析仪的基本设置
中心频率/扫宽、起始/终止频率
参考电平，衰减器，前置放大器
Y轴刻度 ，刻度类型，Y轴单位
X-轴
Frequency Channel
Y-轴
Amplitude Range
FREQ
AMPT

## Slide 5: 功能应用举例
打开 Correction
Amplitude
Correction
打开 Corr Table
标记校正数据
Spectrum Analyzer
Transient Limiter
DUT
Cable
cable frequency response
transient limiter frequency response
使用补偿的数据进行测量

## Slide 6: 功能应用举例
Zero Span
ASK signal
AM signal
包络信号
设置 中心频率
setup RBW

## Slide 7: 控制区

## Slide 8: 控制区
分辨率带宽，视频带宽
检波类型
滤波器类型
BW/
Det
迹线类型，迹线运算，迹线点数
通过/失败
Trace/
P/F
扫描时间
触发类型
Sweep/
Trig
跟踪源
TG

## Slide 9: 功能举例
借助于10Hz RBW，清晰分辨出相邻的2个信号
通过不同颜色的迹线清晰观察比较改变RBW后的频谱变化

## Slide 10: 功能应用举例
打开 Pass/Fail
设置 upper or/and lower limit
Pass/Fail
标记限制线
设置 Fail Stop
设置 Beeper
Upper limit
line
Lower limit
line
Pass/Fail
Ratio
P
pass/fail 指示
Pass counter

## Slide 11: 功能应用举例
TG
打开 TG
设置 Start Freq
设置 Stop Freq
连接TG到RF IN端口
Filter
打开 Normalize
调节 Norm Ref Lvl
连接 DUT
测量传递特性

## Slide 12: 光标区

## Slide 13: 光标区
光标X值，光标Y值
Marker
光标类型，光标迹线，光标表
Peak
峰值搜索，下个峰值，左峰值
峰值高度，峰值阈值
峰值表
光标->中频
光标->步进
光标->参考
Marker
噪声光标、NdB带宽
频率计数
Marker
Fctn

## Slide 14: 功能应用举例
Peak Table
打开 Peak Table
设置 Peak Sorting
设置 Peak Readout
设置 Display Line
Display Line
峰值表根据指定的顺序排列：频率/幅度

## Slide 15: 高级测量功能区

## Slide 16: 高级测量功能区
电压驻波比
高级测量功能
Meas
高级测量功能设置
Meas
Setup
调幅
调频
Demod

## Slide 17: 功能应用举例
连接VB电桥到DSA
断开DUT连接
press User Key for confirmation
VSWR
Measurement
Return
loss
Reflection
Coefficient
VSWR
打开VSWR
按开 Cal Open 从而得到全开路的迹线
连接DUT到VB 电桥
按VSWR 测量 VSWR
调节 Ref Lvl
使用 Makrer 来测量 return loss, reflection coefficient 和 VSWR

## Slide 18: 功能应用举例
相邻信道功率帮助完成调制谱的测量，及时发现信号发射过程中诸如I/Q基带信号发生器、滤波器和调制器等各个层面上的问题；
通道功率用于手机发射功率测量，在理想的通话质量和电池的寿命之间取得平衡；
占用带宽帮助检查99%的发射功率是否在限定的频带范围内；
丰富的测量功能
通道功率
时域功率
载噪比
邻道功率
噪声功率谱密度
占用带宽
谐波失真
发射带宽
NdB带宽
三阶交调
频率计数

## Slide 19: 其他功能
Preset
TX-1000
Userkey
System
Save&Print

## Slide 20: 功能应用举例
使用USB连接TX1000，为其供电及指令传输
通过DSA设置TX1000的开关
TX1000
DSA自动识别TX1000
USB power supply

## Slide 21
Thank You !